3. ИЗМЕРЕНИЕ ФАЗОВОГО СДВИГА

Цель работы — изучение  методов определения фазового сдвига и принципов действия приборов, применяемых при этих измерениях. Фазовый сдвиг измеряется следующими способами:  способом эллипса; нулевым способом с помощью предварительно отградуированного фазовращателя; цифровым фазометром Ф2-16, работающим по принципу преобразования фазового сдвига во временной интервал.

3.1. Общие сведения

Понятие фазы связано с гармоническими (синусоидальными) колебаниями. Для напряжения u(t)=U1m⋅sin(ωt+ϕ)полной фазой является весь аргумент гармонической функции; величину  называют начальной фазой. Для двух гармонических колебаний с равными частотами

u1(t)=U1m⋅sin(ωt+ϕ1);

u2(t)=U2m⋅sin(ωt+ϕ2)

вводят понятие разности фаз ϕ=ϕ1−ϕ2, которую обычно называют фазовым сдвигом.

Обычно принимают за начало отсчета момент времени, при котором начальная фаза первого (опорного) колебания равна 0. Тогда

U1(t)=U1m⋅sin ωt;

U2(t)=U2m⋅sin(ωt+ϕ)

где  – фазовый сдвиг между этими напряжениями.

Для негармонических, в частности импульсных, колебаний понятие фазового сдвига заменяют понятием сдвига во времени. В этом случае измеряют время задержки. Для гармонических колебаний времени задержки tзсоответствует фазовый сдвиг ϕ=2πftз.

3.2. Измерение фазового сдвига с помощью осциллографа

Фазовый сдвиг можно измерить непосредственно по осциллограммам исследуемых напряжений, наблюдая их одновременно на экране осциллографа (рис. 3.1). Очевидно, что

ϕ=360oаb,

где a – расстояние в делениях между пересечениями осциллограммами нулевой линии; b– длительность периода, выраженная в делениях шкалы. Для этих измерений используют осциллограф с двухлучевой электронной трубкой или со встроенным электронным коммутатором. Погрешность измерения угла  этим способом определяется погрешностями измерения длин отрезков а и b:

Δϕ=ϕ Δaa2+Δbb2 ,

где Δϕ – погрешность измерения ; Δa, Δb – абсолютные погрешности измерения отрезков а и b.

Можно считать  максимально возможной погрешностью одно малое деление шкалы осциллографа Δa= Δb=1.

Δϕ=ϕ a2+b2ab.

Здесь Δϕ,  – в градусах; а , b – в малых делениях шкалы осциллографа.

При измерении фазового сдвига способом эллипса одно из исследуемых напряжений подают на вход Y, а другое – на вход Х осциллографа. Осциллограф работает в ХY-режиме (генератор линейной развертки отключен). При этом луч на экране описывает эллипс (рис. 3.2). Фазовый сдвиг определяют по формуле

ϕ=arcsin(hH)=arcsin(lL),                                    (3.1)

где l , h – отрезки, отсекаемые эллипсом по осям Х и Y; L, H – максимальные отклонения по осям Х и Y.

a

u1

u2

b

l

h

L

Hl

Y

X

Рис. 3.1. Измерение фазового сдвига с помощью двухлучевого осциллографа

Рис. 3.2. Измерение фазового сдвига с помощью осциллографа в X-Y режиме

Погрешность измерения этим способом вычисляют по формуле

Δϕ=180oπΔhh2+ΔHH2⋅tg ϕ ,                            (3.2)

а погрешность Δh принимается равной одному малому делению шкалы осциллографа, H  и  h – размеры эллипса, выраженные в малых делениях шкалы осциллографа.

При измерениях этим способом необходимо учитывать фазовый сдвиг, вызываемый неидентичностью фазочастотных характеристик усилителей вертикального и горизонтального отклонений осциллографа, ϕ=ϕизм−ϕух, где ϕух– сдвиг фаз между каналами Y и Х.

Измерение фазового сдвига нулевым (компенсационным) способом поясняет рис. 3.3. С помощью предварительно отградуированного фазовращателя ϕф=var к фазе напряжения u2 добавляют фазовый угол ϕф, такой, чтобы

X

Y



u1

u2

Рис. 3.3. Компенсационный способ измерения фазового сдвига

фазовый сдвиг между напряжениями u1 и u2′ на входах индикатора равенства фаз (нуль-индикатор) был равен 0. При этом измеряемый фазовый сдвиг равен фазовому сдвигу, вносимому фазовращателем: ϕ=ϕф. В качестве нуль-индикатора в данной работе используется осциллограф в ХY – режиме. Равенству фаз напряжений u1 и u2′соответствует момент стягивания эллипса в прямую линию. Погрешность измерения угла  этим способом складывается из погрешности градуировки фазовращателя, систематической погрешности ϕух, погрешности определения момента равенства фаз. К недостаткам метода следует отнести необходимость градуировки фазовращателя на каждой частоте, так как φф зависит от частоты.

3.3. Цифровой фазометр Ф2-16

Основные технические характеристики

Диапазон рабочих частот, кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,002...2000.

Диапазон входных напряжений, В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,002...2.

Пределы измерения разности фаз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800; 0...3600.

Основная погрешность измерения разности фаз (при относительной нестабильности частоты сигнала на более 10-4 за 10 мин)

Δϕ ≤ ±(0,2+0,004 ϕ+0,05 А),

где  – измеряемая разность фаз в градусах; А – отношение входных напряжений, дБ.

Входное сопротивление прибора более 1Мом, входная емкость 30 пФ.

Принцип действия. В фазометре Ф2-16 измеряемый фазовый сдвиг преобразуется во временной интервал (рис. 3.4, а и б). С помощью формирующих устройств (ФУ) из исследуемых напряжений u1 и u2 вырабатываются кратковременные импульсы в моменты перехода напряжений через 0 в

T

0



t

t

t

t

Uср

Um

б

в

u5

u4

u3

u2

u1

u3

u1

а

u2

u1

S        Т

R

000

ФУ 1

d/dt

ФУ 2

d/dt

t

t

t

Рис. 3.4. Структурная схема и временные  диаграммы фазометра с преобразованием фазового сдвига во временной интервал

сторону увеличения. Эти импульсы поступают на входы S и R триггера T, и на его выходе формируются прямоугольные импульсы. Длительность импульсов триггера  пропорциональна измеряемому сдвигу фаз: τ=ϕT360o. Среднее значение напряжения на выходе триггера, пропорциональное измеряемому фазовому сдвигу

Uср=1T0τUmdt=UmτT=Umϕ360o,

измеряется встроенным цифровым вольтметром постоянного напряжения. При этом амплитуда импульсов Um выбирается таким образом, чтобы показания вольтметра численно совпадали с фазовым сдвигом ϕ, выраженном в градусах.

При таком способе измерения фазового сдвига может возникнуть систематическая погрешность из–за несимметричного ограничения исследуемых напряжений в ФУ. В этом случае напряжение на выходе ограничителя, например в ФУ1, будет иметь постоянную составляющую (рис. 3.4, в). Дифференцирующая цепь, входящая в ФУ, постоянную составляющую не пропускает, поэтому моменты перехода напряжения через нуль смещаются (показано на рис. 3.4, в стрелками). Изменение интервала  приводит к погрешности измерения фазового сдвига.

Структурная схема. Фазометр Ф2-16 выполнен по двухканальной схеме; опорный канал (ОК) и измерительный канал (ИК) идентичны (рис. 3.5). Для устранения погрешности из–за несимметричного ограничения в фазометре используются два триггера. Усилители ограничители выполнены по двухтактной схеме, поэтому их выходные напряжения u3, u4  и u5, u6 противофазны (рис. 3.6).

u2

u1

u13

u14

-12 (6) В

d/dt

000

d/dt

d/dt

d/dt



УПТ

ОК

ИК

u3

u5

u4

u7

u6

u8

u9

u10

u11

u12

S       Т1

R

S       Т2

R

Рис. 3.5. Структурная схема фазометра Ф2-16

Роль дифференцирующих цепочек выполняют дискриминаторы уровня. Дискриминаторы ОК срабатывают при прохождении через 0 напряжений u3, u4  в сторону увеличения, а дискриминаторы ИК срабатывают при прохождении через 0 напряжений u5, u6 в сторону уменьшения. Триггер Т2 переключается положительным импульсом  u7  и отрицательным импульсом u9. Триггер Т2 переключается соответственно импульсами  u8  и u10  , которые сдвинуты на полпериода относительно u7 и u9. Прямоугольные импульсы u11 и u12 амплитудой 6 В с Т1 и Т2 складываются в сумматоре, образуя u13. Туда же подается напряжение смещения – 12 В. Усилитель постоянного тока (УПТ) выделяет постоянную составляющую и изменяет ее полярность, после чего напряжение измеряется цифровым вольтметром. Если в первом канале, например, ограничение несимметричное, то импульсы u7 и u8 сдвинуты, как показано стрелками на рис. 3.6. Импульс u11 станет короче, а импульс u12 – длиннее, поэтому результирующая постоянная составляющая останется без изменения.

u14

t

 = -60

6

0

t

t

u10

u8

u9

u7

t

t

u14

u8

t

u7

u9

u7

u9

u1    u2

u1

u2

t

u3

u5

u3

t

u5

u6

u4

t

u4

u6

t

u10

u8

u10

u11

t

u12

u13

-6

-12

 = 300

t

t

t

t

Рис. 3.6. Временные диаграммы, поясняющие работу фазометра Ф2-16

В фазометре Ф2-16 предусмотрен режим измерения сдвига фаз 1800. В этом режиме с помощью переключателя напряжения u7 и u8 меняются местами, на сумматор подается напряжение смещения не -12, а -6 В. Графики напряжений для этого режима показаны на рис. 3.6 справа.

3.4 Описание лабораторного макета

В лабораторном макете смонтированы регулируемый фазовращатель, фазосдвигающий Т-мост и набор из трех линий задержки.

Фазовращатель. Схема используемого фазовращателя приведена на рис. 3.7, а. Векторная диаграмма (рис. 3.7, б) поясняет его работу. Фазовый угол между напряжениями на емкости и на резисторе, как известно, равен 900. Сумма этих напряжений в данной схеме при любых значениях R и С остается постоянной, равной входному напряжению. Выходное напряжение снимается между точками в и г фазовращателя. Из диаграммы видно, что при одновременном изменении сопротивлений резисторов R от 0 до  фазовый сдвиг между входным и выходным напряжениями меняется от 0 до 1800. Амплитуда выходного напряжения остается при этом постоянной, равной амплитуде входного. Фазовый сдвиг определяется формулой ϕф=2arctg2πfRC.

а

г

в

б

Uвх

С

С

Rг

R

R

Uвых

Uвх



Uвых

UС

UС

UR

UR

а

б

в

г

а

б

Рис. 3.7. Схема и векторная диаграмма напряжений фазовращателя

В реальной схеме сопротивления резисторов не могут меняться от 0 до бесконечности, поэтому фазовый сдвиг в фазовращателе будет изменяться в пределах 0∘.

Т–мост. Схема фазосдвигающего Т–моста приведена на рис. 3.8. Нагрузкой его в данной работе является осциллограф, входное сопротивление которого много больше выходного сопротивления Т–моста. В этом случае выражение для фазового сдвига, создаваемого Т–мостом, имеет вид

ϕт=−arctg12πfRC                                    (3.3)

Линии задержки. Простейшая линия задержки представляет собой ряд каскадно включенных LC–звеньев (рис. 3.9). Каждое звено дает временную задержку tз=LC; общее время задержки линии из n звеньев tз=nLC. Волновое сопротивление такой линии ρ=L/C. Для неискаженной передачи сигналов линия задержки должна быть нагружена на сопротивление RH=ρ, а полоса пропускания ее должна быть больше ширины спектра сигнала. Фазовый сдвиг, создаваемый линией задержки, может быть вычислен по формуле ϕл=3600f tз.

ФЧХ линии задержки представляет собой прямую линию с наклоном, определяемым временем задержки tз.

uвых

uвх

C

C

C

L

L

L

Рис. 3.9. Схема линии задержки

C

C

R

uвх

uвых

Рис. 3.8. Схема T-моста

3.5. Задание и указания к выполнению работы

3.5.1. Измерение сдвига фаз между каналами Y1и Х осциллографа С1-96 способом эллипса

Подайте напряжения с разъемов макета ВЫХ1 и ВЫХ2 на входы Y1 и СИНХР 1:1 осциллографа. На осциллографе установите следующие положения регулировок: ВОЛЬТ/ДЕЛ – 0,2; РАСТЯЖКА х5 (кнопка выдвинута); нажмите  кнопки УСИЛ Х, АВТ. На генераторе установите следующие положения регулировок: МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ – 103; НАПРЯЖЕНИЕ – ФИКСИР; ОСЛАБЛЕНИЕ dB – 20; ВНУТР. НАГРУЗКА 600  – в верхнем положении. Измерения проведите на указанных в табл. 3.1 частотах. При этом способе измерения нужно точно совместить центр эллипса с центром экрана осциллографа. По формулам (3.1) и (3.2) рассчитайте фазовый сдвиг ϕYX и погрешность ΔϕYX. Данные измерений и расчетов занесите в табл. 3.1. Постройте график зависимости ϕYXf.

3.5.2. Градуировка фазовращателя лабораторного макета с помощью фазометра Ф2-16

Определите зависимость фазового сдвига ϕфот угла поворота ручки потенциометра лабораторного макета на частотах 12, 15, 18, 20, 25 и 30 кГц. Одновременно наблюдайте на экране осциллографа С1-96 исходное и сдвинутое по фазе напряжения. Для этого подайте на вход фазовращателя напряжение около 2 В соответствующей частоты с генератора Г3-107. Соедините входы 1 каналов А и В фазометра с гнездами ОПОРН и СИГНАЛ макета. Входы Y1 и Y2 осциллографа С1-96 соедините с разъемами ВЫХ1 и ВЫХ2 макета, переключатель рода работ установите в положение . На фазометре нажмите кнопки 1800; fkHz 20–200. На осциллографе нажмите кнопку СИНХРОНИЗАЦИЯ-Y1. Проведите измерения фазового сдвига для всех делений шкалы потенциометра. Результаты занесите в табл. 3.2. Постройте на одном графике градуировочные кривые фазовращателя ϕф() для указанных частот.

3.5.3. Измерение фазового сдвига Т–моста нулевым способом

Т

Переключатель рода работ макета установите в положение

Соедините разъемы макета ВЫХ1 и ВЫХ2 с входом осциллографа СИНХР1:1 и УСИЛИТЕЛЬ Y1. На осциллографе нажмите кнопки УСИЛИТЕЛЬ Х, РАСТЯЖКА х5 (кнопка выдвинута). Регулировкой фазовращателя добейтесь стягивания изображения эллипса в прямую линию. При этом ϕT=ϕф. Запишите значения , дел. в табл. 3.3. Пользуясь градуировочными кривыми фазовращателя, определите фазовый сдвиг Т–моста на указанных в табл. 3.3 частотах, запишите значения ϕT изм. Рассчитайте фазочастотную   характеристику Т–моста по формуле (3.3). Учтите, что С=820 пФ, R =11 кОм. Результаты измерений и расчета занесите в табл. 3.3. Постройте экспериментальную и расчетную ФЧХ Т–моста и сравните их.

3.5.4. Измерение фазочастотных характеристик трех линий задержки с            помощью фазометра Ф2-16

Фазометр используется в режиме 0–3600. Измерения проведите в диапзоне частот от 20 до 200 кГц. Переключатель рода работ макета установите в положение ЛЗ. На фазометре Ф2-16 нажмите кнопки 0–3600; fkHz 20–200. Результаты измерений занесите в табл. 3.4 и постройте графики зависимостей ϕлf. По данным табл. 3.4 вычислите среднее время задержки для каждой линии по формуле tз=Δϕ3600Δ f, здесь Δϕ – приращение фазы при изменении частоты на Δf. Сравните найденные значения tз с указанными на макете.

3.6. Содержание отчета

Отчет должен содержать: упрощенную и полную структурные схемы фазометра Ф2-16, схему измерения фазового сдвига Т–моста и линии задержки, таблицы и графики по всем пунктам работы.

3.7. Рекомендуемые формы таблиц

Таблица 3.1

| Измеряемая величина | f, кГц |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| I, дел. |  |  |  |  |  |  |  |
| L, дел. |  |  |  |  |  |  |  |
| ϕYX |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔϕYX |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2

| , дел. | f, кГц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.3

| f, кГц | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , дел. |  |  |  |  |  |  |
|  Т изм |  |  |  |  |  |  |
|  Т расч |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.4

|  Л | f, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|  Л1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Л2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Л3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.8. Контрольные вопросы

- Дайте определение фазового сдвига. Для каких сигналов вводится это понятие?

- Как измерить фазовый сдвиг по осциллограммам исследуемых напряжений с помощью двухлучевого осциллографа? Чем определятся погрешность этого способа?

- Как измерить фазовый сдвиг способом эллипса? Чем определяется погрешность этого способа?

- Поясните методику измерения фазового сдвига нулевым способом.

- Как устранить погрешность, вызванную неидентичностью фазовых характеристик Х и Y каналов осциллографа?

- Поясните принцип действия фазометра с преобразованием измеряемого фазового сдвига во временной интервал.

- Назовите технические характеристики фазометра Ф2-16.

- По структурной схеме фазометра Ф2-16 поясните принцип его работы. Используйте графики (рис. 3.6).

- Как устраняется погрешность в фазометре Ф2-16?

- Нарисуйте схему и векторную диаграмму симметричного RC–фазовращателя, поясните его работу.

- Сохраняется ли градуировка симметричного RC–фазовращателя при переходе на другую частоту?

- Как определить по ФЧХ среднее время задержки?

- Каковы условия неискаженной передачи сигналов линией задержки?

- От чего зависит фазовый сдвиг в линии задержки?