7. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ РЕЗОНАНСНЫМ МЕТОДОМ

Цель работы  изучение резонансного метода измерения параметров сосредоточенных элементов электрических цепей, включающее измерение активных сопротивлений, индуктивностей и емкостей, а также паразитных параметров радиокомпонентов  межвитковой емкости катушки, собственной индуктивности электрического конденсатора и резистора, добротности катушки и тангенса угла потерь конденсатора. Исследуются частотные зависимости параметров катушки с ферромагнитным сердечником и низкочастотного бумажного конденсатора.

# 7.1. Краткие сведения о резонансном методе измерения параметров

сосредоточенных элементов электрических цепей

Резонансный метод основан на измерении параметров колебательного контура, составленного из рабочего (образцового) элемента и исследуемого элемента. В качестве образцового элемента обычно используют конденсатор переменной емкости с воздушным диэлектриком, обладающий высокой стабильностью, малыми потерями и низким температурным коэффициентом емкости (ТКЕ). Градуировка рабочего конденсатора делается с большой точностью: от этого во многом зависит общая погрешность метода. Настраивая контур в резонанс и измеряя его добротность, можно по опытным данным рассчитать параметры исследуемой цепи.

Достоинством резонансного метода является то, что он позволяет производить измерения в широком диапазоне частот (от долей до сотен мегагерц). Важная особенность метода  возможность определить действующие значения параметров, т. е. фактические значения сопротивления, индуктивности или емкости на зажимах исследуемой цепи с учетом паразитных составляющих ее эквивалентной схемы. Кроме того, по результатам измерений на нескольких частотах можно определить паразитные параметры измеряемых элементов  собственную (межвитковую) емкость катушки, собственную индуктивность конденсатора и т. п.

Резонансный метод измерения параметров сосредоточенных элементов реализуется в измерителях добротности (куметрах). Упрощенная структурная схема прибора (рис. 7.1) содержит диапазонный генератор гармонических колебаний, колебательный контур, состоящий из рабочего конденсатора C0 и измеряемой цепи, а также электронный вольтметр, по показаниям которого фиксируют момент настройки в резонанс колебательного контура и определяют его добротность Q. В комплект прибора входит набор образцовых (рабочих) катушек индуктивности, используемых, в основном, при измерении емкости методом замещения. На каждой катушке указан диапазон частот, в пределах которого возможен резонанс с рабочим конденсатором данного прибора.

Cx

C0

Lx

Диапазонный генератор

Вольтметр

Рис. 7.1. Структурная схема измерителя добротности

Принцип измерения добротности с помощью куметра основан на известном свойстве последовательного колебательного контура  при резонансе амплитуда напряжения на емкости максимальна и в Q раз превышает амплитуду напряжения на входе цепи. Измеряемый элемент подключают либо к клеммам “LХ “, последовательно с рабочим конденсатором куметра, либо к клеммам “CХ “ (в этом случае к клеммам “LХ“ должна быть подключена рабочая катушка индуктивности, соответствующая частоте измерения). Затем по максимуму показаний вольтметра контур настраивают в резонанс и определяют резонансное значение емкости рабочего конденсатора. Далее параметры элемента определяются расчетным путем.

## 7.1.1. Измерение индуктивности резонансным методом

При измерении индуктивности LХ возможны два варианта метода. Для относительно небольших значений индуктивности, когда на рабочей частоте f выполняется условие

1/[(2πf)2C0max]<Lx<1/[(2πf)2C0min],

где C0 max  и C0 min - соответственно максимальное и минимальное значения емкости рабочего конденсатора куметра, исследуемую катушку включают в контур куметра к клеммам "LX " последовательно, как показано на рис. 7.2, а.

После этого настраивают контур прибора в резонанс  и фиксируют резонансное значение емкости рабочего конденсатора куметра C1. Действующее значение индуктивности рассчитывается по известной формуле

Lx=1/[(2πf)2C1].                                          (7.1)

Если же индуктивность велика ( Lx>1/[(2πf)2C0min]) и резонанс получить не удается, то параллельно измеряемой катушке Lx подключают образцовую катушку L0 из рабочего комплекта прибора (рис. 7.2, б). В этом случае измерение осуществляют в два этапа. Сначала в контур куметра включают только образцовую катушку L0 , настраивают контур в резонанс и фиксируют резонансное значение рабочей емкости куметра C1. Затем параллельно подключают измеряемую индуктивность, повторяют настройку контура и фиксируют новое резонансное значение рабочей емкости куметра C2. Значение измеряемой индуктивности рассчитывают следующим образом:

Lx=1(2πf)2(С2−С1)⋅                                        (7.2)

Lx

C0

Диапазонный генератор

Вольтметр

L0

Lx

C0

Диапазонный генератор

Вольтметр

а

б

Рис. 7.2. Схемы включения измеряемой индуктивности

Заметим, что в случае, когда исследуемая индуктивность мала

Lx<1[(2πf)2C0max] и применить первый метод нельзя,  измерение можно осуществить также в два этапа, но включая Lx последовательно с рабочей катушкой куметра.

## 7.1.2. Измерение емкости резонансным методом

Измерение емкости производится методом замещения.

При измерении относительно малых значений емкости Cx (C0 min < Cx <  C0 max , где C0 max и C0 min  максимальное и минимальное значения рабочей емкости куметра) исследуемый конденсатор включают в контур куметра к клеммам "Cх" параллельно рабочему конденсатору в соответствии со схемой на рис. 7.3, а.

L0

Cx

C0

Вольтметр

Диапазонный генератор

а

L0

Cx

C0

Вольтметр

Диапазонный генератор

б

Рис. 7.3. Схемы включения измеряемой емкости

Если же Cx > C0 max, то измеряемый конденсатор включают в контур прибора так, как показано на рис. 7.3, б. Рабочая катушка индуктивности Lх из комплекта куметра, образующая резонансный контур, должна соответствовать частоте, на которой проводятся измерения.

В процессе измерения дважды настраивают контур прибора в резонанс. Первый раз настройку осуществляют, не подключая измеряемый конденсатор, и фиксируют резонансное значение рабочей емкости куметра C1. Второй раз настраивают контур, подключив к нему измеряемый конденсатор, и фиксируют новое резонансное значение рабочей емкости куметра C2. Значение измеряемой емкости находят следующим образом:

Cx=C1−C2,рис. 7.3, аC1C2C2−C1,рис. 7.3, б.                          (7.3)

## 7.1.3. Измерение активного сопротивления резонансным методом

При измерении активного сопротивления R резонансным методом фиксируют изменение добротности контура куметра, вызванное включением в него исследуемого резистора. Искомое значение затем находится расчетным путем.

При малых значениях сопротивления R << 1/(2fC0 ) ( f  частота, на которой проводятся измерения, а C0  резонансное значение рабочей емкости куметра) измеряемый резистор включается в контур прибора последовательно (рис. 7.4, а), а при R >>1/(2fC0 )  параллельно (рис. 7.4, б).

L0

Rx

C0

Диапазонный генератор

Вольтметр

a

Rx

L0

C0

Диапазонный генератор

Вольтметр

б

Рис. 7.4. Схемы включения измеряемого резистора

Это обеспечивает достаточно высокую добротность контура и- соответственно- малую погрешность фиксации резонанса.

Измерение проводится в два этапа. Сначала контур куметра настраивают в резонанс без исследуемого резистора и фиксируют резонансное значение рабочей емкости куметра C1 и собственную добротность контура Q1. После этого подключают измеряемый резистор, повторяют настройку контура в резонанс и фиксируют новое значение добротности контура Q2 и резонансное значение рабочей емкости куметра C2 . Значение C2 может отличаться от C1 из-за паразитных реактивных параметров резистора. Значение измеряемого сопротивления рассчитывается после этого следующим образом:

Rx=C1Q1−C2Q22πfC1C2Q1Q2,рис. 7.4, аQ1Q22πfC1(Q1−Q2),рис. 7.4, б,                               (7.4)

где f   частота, на которой проводились измерения.

## 7.1.4. Измерение паразитных параметров сосредоточенных

элементов электрических цепей

Резонансный метод позволяет определить паразитные параметры сосредоточенных элементов электрических цепей: собственную (межвитковую) емкость катушки и ее добротность, собственную индуктивность и тангенс угла потерь конденсатора, а также собственную емкость (или индуктивность) резистора. Наличие этих параметров и их значения обусловлены особенностями конструкций конкретных элементов и приводит к появлению частотных зависимостей параметров элементов. На рис. 7.5, а, б представлены эквивалентные электрические схемы реальных компонентов электрических схем: катушки, резистора и конденсатора.

L

L

R

C

C

R

a

б

Рис. 7.5. Эквивалентные электрические схемы:

а  катушки и резистора; б  конденсатора

Наличие сложной эквивалентной схемы у реальных компонентов приводит к тому, что резонансным способом измеряют действующие значения на рабочей частоте. Действующие значения индуктивности (емкости) определяются из условия равенства реактивных сопротивлений (проводимостей) реального элемента и эквивалентной индуктивности (емкости) на частоте измерения. Для резисторов действующее значение вводят, исходя из равенства активных составляющих сопротивления реального и идеального элементов. Значения паразитных реактивностей катушки и конденсатора находятся по результатам измерений действующих значений их индуктивностей (емкостей) на двух частотах.

Реальная катушка индуктивности и конденсатор имеют паразитный резонанс на частоте ωр=1LC (рис. 7.5).  При этом характер реактивности элемента на частотах р соответствует названию элемента (например, для конденсатора характер реактивности емкостной), а на частотах   р характер реактивности меняется на противоположный (например, для конденсатора индуктивный).

Измерение собственной емкости и добротности катушки. Пусть Lx1 и Lx2 - действующие значения индуктивности катушки, измеренные на частотах f1 и f2 соответственно. В этом случае на основании эквивалентной схемы катушки (рис. 7.5, а), можно записать следующую систему уравнений:

1j2πf1Lx1=1j2πf1L+j2πf1C,1j2πf2Lx2=1j2πf2L+j2πf2C,,                                    (7.5)

где L и C  неизвестные значения собственной индуктивности и емкости катушки. Решение системы (7.5) имеет следующий вид:

L=f12−f22f12/Lx2−f22/Lx1,C=1Lx2−1Lx1⋅2πf12−2πf22−1.                          (7.6)

Если измерения L производились по схеме, изображенной на рис. 7.2, а, то из соотношений (7.1) и (7.6) можно получить формулы для расчета L и C через C1 и C2  резонансные значения емкости рабочего конденсатора куметра на частотах f 1 и f2:

L=f12−f22(2πf1f2)2C2−C1,C=f22C2−f12C1f12−f22.                                      (7.7)

На практике целесообразно выбирать частоты f1 и f2 так, чтобы выполнялось соотношение f2 = 2f1 .В этом случае выражения (7.7) принимают более простой вид:

L=3(4πf1)2(C1−C2),C=C1−4C23.                                     (7.8)

Добротность катушки при включении ее по схеме, изображенной на рис. 7.2, а, находится путем прямого измерения; она примерно равна добротности всего контура куметра, так как выходное сопротивление диапазонного генератора делают малым (доли ома), а потерями в рабочем конденсаторе куметра и входным сопротивлением вольтметра можно пренебречь.

При включении катушки по схеме (рис. 7.2, б) ее собственную добротность Q может быть определена по результатам двух измерений. Сначала измеряют собственную добротность рабочей катушки куметра Q0 , не подключая измеряемую катушку. Затем измеряют добротность контура куметра Q1 с подключенной измеряемой катушкой  значение Q1 должно быть меньше    Q0. После этого Qx находится расчетным путем:

Qx=Q0⋅Q1Q0−Q1.

Измерение собственной индуктивности и тангенса угла потерь конденсатора. Пусть на двух частотах f1 и f2 измерены действующие значения емкости конденсатора Cx1  и Cx2  соответственно. На основании эквивалентной схемы конденсатора (рис. 7.5, б) для этого случая можно записать следующую систему уравнений:

1j2πf1Cx1=1j2πf1C+j2πf1L,1j2πf2Cx2=1j2πf2C+j2πf2L,,                            (7.9)

где L и C  неизвестные значения собственной индуктивности и емкости конденсатора. Решение системы (7.9) имеет следующий вид:

L=Cx2−Cx1(2π)2Cx1Cx2(f22−f12),C=Cx11+(2πf1)2LCx1.                              (7.10)

Тангенс угла потерь tg  (величина, обратная добротности) конденсатора C , включаемого в контур куметра по схеме (рис. 2.3, а), можно рассчитать по формуле

tgδ=(Q1−Q2)C1Q1Q2(C1−C2),                                    (7.11)

где Q1   собственная добротность контура куметра без измеряемого конденсатор; Q2   добротность контура куметра при подключенном конденсаторе;  C2    резонансное значение рабочей емкости куметра при подключенном измеряемом конденсаторе,  а  C1   без него.

Измерение собственной индуктивности резистора. При измерении сопротивления резистора по схеме, показанной на рис. 7.4, а, его собственную индуктивность L можно вычислить по результатам измерения на одной частоте f следующим образом:

L=C1−C2(2πf)2C1C2,                                      (7.12)

где C1 и C2   резонансные значения рабочей емкости куметра соответственно без резистора и при его наличии в контуре.

# 7.2. Погрешности измерения параметров сосредоточенных

элементов электрических цепей резонансным методом

Основными источниками погрешностей при измерении параметров сосредоточенных элементов электрических цепей резонансным методом являются следующие:

- Погрешность установки частоты диапазонного генератора куметра и нестабильность амплитуды генерируемого им колебания. Погрешность установки частоты ведет к неточности расчета индуктивностей и активных сопротивлений.

- Погрешность установки значения рабочей емкости куметра. Это погрешность меры, так как рабочий конденсатор   это эталонный элемент в составе измерительной установки. От его качества зависит точность измерения любой величины. Применяют высокостабильные конструкции переменных конденсаторов с воздушным диэлектриком и керамическими опорными элементами.

- Погрешность настройки контура куметра в резонанс. Эта погрешность зависит от добротности контура и приводит к неточности определения резонансного значения  рабочей емкости куметра. Чем выше добротность контура при измерении, тем уже настроечная кривая контура и меньше эта погрешность. Для увеличения добротности снижают внутреннее сопротивление генератора, активные потери в элементах контура и рабочих катушках, повышают входное сопротивление вольтметра. При измерении параметров элементов с большими потерями необходимо правильно выбрать метод их включения в контур.

- Погрешности округления при обработке результатов косвенных измерений. Следует заметить, что большинство измерений, выполняемых с помощью куметра, являются косвенными. Поэтому их погрешность  сложным образом зависит от всех вышеперечисленных составляющих и определяется  видом схемы измерения.

# 7.3. Описание лабораторной установки

Лабораторная установка состоит из куметра Е4-7 с комплектом рабочих катушек и набора измеряемых элементов, смонтированных в экранированных корпусах. В процессе лабораторной работы исследуются катушки из рабочего комплекта, проволочный резистор, низкочастотный бумажный конденсатор и катушка индуктивности с ферритовым сердечником. На верхней панели куметра смонтирована соединительная плата с клеммами и перемычками, предназначенная для удобного подключения измеряемых элементов в резонансную цепь прибора.

# 7.4. Задание и указания к выполнению работы

Внимание! Перед каждым измерением производите калибровку куметра. Смысл калибровки   установка на входе резонансного контура опорного уровня напряжения, относительно которого отградуирована шкала добротностей. Для проведения этой операции переключите тумблер ИЗМЕРЕНИЕ   КАЛИБРОВКА Q на передней панели прибора в положение КАЛИБРОВКА Q, переключатель Q  Q установите в положение Q. После этого  ручкой КАЛИБРОВКА Q установите стрелку прибора куметра в положение, отмеченное красным значком . Калибровка на этом считается законченной; переключите тумблер ИЗМЕРЕНИЕ  КАЛИБРОВКА Q в положение ИЗМЕРЕНИЕ. Прибор готов к работе.

## 7.4.1. Измерение индуктивности и межвитковой емкости катушки

Измерьте индуктивность одной из катушек  рабочего комплекта куметра на двух частотах f1 и f2 , попадающих в диапазон частот этой катушки. Для удобства расчетов желательно выбрать частоты так, чтобы выполнялось соотношение f2 / f1 = 2.

Подключите измеряемую индуктивность к клеммам L0 ПАР на соединительной плате. С помощью переключателя ДИАПАЗОН и ручки ЧАСТОТА установите частоту генератора куметра, равную f1, и произведите калибровку измерителя добротности, как описано ранее. После этого, изменяя емкость рабочего конденсатора куметра с помощью кнопки <çè> и ручки ЕМКОСТЬ pF, настройте контур в резонанс по максимуму показаний вольтметра куметра. В процессе настройки чувствительность вольтметра, устанавливаемую переключателем ПРЕДЕЛЫ Q, выбирайте так, чтобы стрелка индикатора находилась по возможности в правой половине шкалы. Отсчитайте и запишите резонансное значение емкости рабочего конденсатора куметра C1.

Установите частоту генератора, равную f 2, произведите калибровку куметра, после чего опять настройте контур прибора в резонанс и отсчитайте новое резонансное значение емкости рабочего конденсатора куметра C2. С помощью выражений (7.7) или (7.8) рассчитайте собственную емкость C и индуктивность L катушки.

Результаты измерений и расчетов занесите в таблицу по форме 7.1

## 7.4.2. Измерение сопротивления резистора и его собственной

индуктивности

Измерьте сопротивление и собственную индуктивность проволочного резистора на частоте 20 МГц. Для этого подключите рабочую катушку куметра, соответствующую выбранной частоте, к клеммам L0 ПАР на соединительной плате. С помощью переключателя ДИАПАЗОН и ручки ЧАСТОТА установите выбранную частоту генератора, затем произведите калибровку измерителя добротности. После этого настройте контур куметра в резонанс, отсчитайте резонансное значение емкости рабочего конденсатора куметра C1 и значение собственной добротности рабочего контура прибора Q1.

Снимите рабочую катушку  и подключите ее к клеммам L0 ПОСЛ измеряемый резистор подключите  к клеммам Cx > C0; Rx , Lx  на соединительной плате, повторите настройку контура в резонанс, отсчитайте новое резонансное значение емкости рабочего конденсатора C2 и значение добротности Q2 контура прибора с подключенным к нему резистором.

С помощью выражений (7.4) и (7.12) рассчитайте сопротивление R и собственную индуктивность LR резистора. Результаты занесите в таблицу по форме 7.2.

7.4.3. Измерение действующего значения емкости, собственнойиндуктивности  и тангенса угла потерь бумажного

конденсатора

Снимите частотную зависимость тангенса угла потерь бумажного конденсатора в диапазоне 3,5 ... 10 МГц (частотные точки 3,5; 5; 10 МГц). Для этого подключите рабочую индуктивность соответствующего частотного диапазона куметра к клеммам L0 ПАР на соединительной плате. С помощью переключателя ДИАПАЗОН и ручки ЧАСТОТА установите нужную частоту генератора куметра и произведите калибровку прибора. Затем настройте контур прибора в резонанс и отсчитайте резонансное значение емкости рабочего конденсатора C1 и значение собственной добротности контура куметра Q1.

Подключите исследуемый конденсатор к клеммам Cx на соединительной плате и опять настройте контур прибора в резонанс. Если сделать это  не удается (что возможно, если значение измеряемой емкости превосходит C1 ), то подключите измеряемый конденсатор к клеммам Cx > C0; Rx , Lx , а рабочую индуктивность - к клеммам L0 ПОСЛ и повторите настройку. После того как контур будет настроен в резонанс, отсчитайте новое резонансное значение емкости рабочего конденсатора C2 и значение добротности контура куметра Q2 с подключенным к нему измеряемым конденсатором.

С помощью выражений (7.3) и (7.11) рассчитайте действующее значение емкости измеряемого конденсатора C и тангенс угла потерь tg  (последнее значение рассчитывайте только в случае малых потерь, когда Cx включается в контур куметра параллельно). По результатам измерений на любых двух частотах вычислите с помощью соотношений (7.10) собственную индуктивность измеряемого конденсатора L  и собственную емкость C.

Результаты измерений и расчетов занесите в таблицу по форме 7.3. Постройте график полученной частотной зависимости Cx(f).

## 7.4.4. Исследование частотной зависимости индуктивности

и добротности катушки с ферромагнитным сердечником

Измерьте индуктивность и добротность катушки с ферромагнитным сердечником в диапазоне частот 0,5 ... 5 МГц (частотные точки 500 кГц; 1; 3,5; 5 МГц). Подключите измеряемую индуктивность к клеммам Rx , Lx, Cx > C0 на соединительной плате, а клеммы L0 ПОСЛ соедините между собой перемычкой. С помощью переключателя диапазонов и ручки ЧАСТОТА установите нужную частоту генератора куметра. Произведите калибровку прибора. После этого настройте контур в резонанс, отсчитайте значения емкости рабочего конденсатора C1 и  добротности катушки Qx.

Если значение измеряемой индуктивности велико (превосходит индуктивность рабочей катушки установленного частотного диапазона куметра), то так настроить контур в резонанс не удастся. В этом случае к клеммам L0 ПАР подключите рабочую катушку соответствующего диапазона частот, повторите настройку и отсчитайте резонансное значение емкости рабочего конденсатора C2. Далее отключите измеряемую катушку от соединительной платы,  настройте контур прибора в резонанс и отсчитайте новое резонансное значение емкости рабочего конденсатора C1.

С помощью выражения (7.1) или (7.2)  рассчитайте значение индуктивности измеряемой катушки.

Результаты измерений и расчетов занесите в таблицу по форме 7.4. Постройте график зависимости действующего значения индуктивности от частоты Lx(f).

# 7.5. Содержание отчета

Отчет должен содержать схемы включения исследуемых элементов в резонансную цепь куметра, результаты измерений и расчетов, выполненных в соответствии с заданием, оформленные в виде таблиц и графиков.

Рекомендуемые формы таблиц

Таблица 7.1

| f1, МГц | f2, МГц | C1, пФ | C2, пФ | Lк, мкГн | Cк, пФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 7.2

| f, МГц | C1, пФ | Q1 | C2, пФ | Q2 | R, кОм | LR, мкГн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 7.3

| f, МГц | С1, пФ | Q1 | C2, пФ | Q2 | Сx-посл/парал | tg  | Cx, пФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 |  |  |  |  |  | - |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | - |  |

Таблица 7.4

| f, МГц | C1, пФ | C2, пФ | Lx посл/парал | Qx | Lx, мкГн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  | - |  |
| 5 |  |  |  | - |  |

# 7.7. Контрольные вопросы

- Поясните сущность резонансного метода измерения параметров сосредоточенных элементов электрических цепей. В чем состоят преимущества данного метода перед другими методами измерения параметров элементов электрических цепей?

- Укажите источники погрешностей при измерении параметров сосредоточенных элементов электрических цепей резонансным методом.

- Как измеряют индуктивность катушек резонансным методом?

- Поясните, как можно измерить емкость конденсатора резонансным методом?

- Как измеряют собственную емкость катушки?

- Каким образом можно измерить собственную индуктивность  конденсатора ?

- Как измеряют тангенс угла потерь конденсатора?

- Каким образом можно измерить сопротивление и значение собственной индуктивности (или емкости) резистора?

- Чем ограничена верхняя рабочая частота реальных конденсаторов и катушек индуктивности?

- Что такое действующие значения индуктивности и емкости?

- Объясните принцип измерения добротности катушек резонансным методом.

- Какова роль калибровки куметра при измерении добротности?

- Почему резисторы с малым сопротивлением следует включать в контур куметра последовательно, а с большим сопротивлением - параллельно?